Stanovení opakovatelnosti
a reprodukovatelnosti měřicího systému, určení nejistoty měření
Cvičení KET/MET 2016
Cvičení: čtvrtek 07:30 – 09:10	Datum měření: 28. 4. 2016
Vypracoval: Bc. Martin Zlámal
# Zadání
1. Proveďte řízený experiment pro určení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřicího systému pro kontrolu odporů. Měřicím systémem je multimetr s kabeláží, odpor v přípravku / mimo přípravek a obsluha.
2. Proveďte vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřicího systému v tabulkovém procesoru a rozhodněte, zda je měřicí systém přijatelný či nikoliv.
3. Analyzujte výsledky a určete vlivy na systém měření.
4. Z naměřených hodnot určete nejistoty typu A, nejistoty typu B a určete celkovou a rozšířenou nejistotu měření.
# Teoretický úvod
Analýza systému měření (MSA – Measurement Systems Analysis) slouží k vyhodnocení daného systému meření. V našem případě je měřicím systémem multimetr s kabeláží, odpor v přípravku (resp. mimo přípravek) a obsluha. Tento způsob analýzy je většinou součástí řízení kvality a jakosti. Při takové měření měření se projevuje variabilita meřicího přístroje i variabilita operátora. Proto se zavádí tzv. opakovatelnost a reprodukovatelnost.
Opakovatelnosti dosáhneme použitím jednoho měřícího přístroje, který používá jedna obsluha, která měří jednu danou veličinu, která nás zajímá na jednom jasně daném zařízení či přípravku. Oproti tomu reprodukovatelnost zajišťuje jistou přenositelnost měření. Provádí se různou obsluhou avšak pomocí stejného měřicího přístroje, kdy měříme stále stejnou veličinu na stejném zařízení. O reprodukovatelnosti měřidel se mluví tehdy, pokud obsluha zůstává stejná, ale měníme měřidla.
Nejistota měření je relativně nová metodika měření rozšiřující klasické chyby měření. Nejistoty využívají statistiky a pravděpodobnosti k určení intervalu, ve kterém se s určitou pravděpodobností měřená veličina skutečně nachází. Nejistoty závisí nejen na přesnosti měřidel, ale také na metodě měření a na náhodných vlivech. Rozlišujeme nejistoty typu A a B. Sloučením těchto nejistot dostáváme tzv. kombinovanou nejistotu. Nejistat typu A se vyhodnocuje statistickými metodami ze změřených dat. pro správný výpočet je nutné nezávisle a náhodně opakovat měření za stejných podmínek. Nejistota typu B vychází analýzou naměřených hodnot a z racionálních úsudků.
# Postup měření
Každý z celkem tří vybraných měřičů měl k dispozici ohmetr a měřil celkem deset rezistorů v náhodném pořadí. Toto měření se pro každého opakovalo celkem třikrát. Po ukončení této první série proběhlo ještě jedno obdobné řešení, ale tentokrát byl každý rezistor uchycen v přípravku a obsluha se tak rezistorů nedotýkala přímo. Opakovatelnost měření EV se spočte pomocí tohoto vztahu:
EV=K_1 cdot R''
kde K1 je faktor, který je funkcí počtu opakování m a součinu počtu vzorků g. V našem případě se jeho hodnota rovná K1=0.5908 (zadáno). R'' je celkové průměrné rozpětí měření operátorů:
R''={1} over {n} cdot sum from k = 1 to n R_k'
n je počet operátorů (3) a Rk' je v tomto případě průměrné rozpětí jednotlivých operátorů:
R_k'=1 over g cdot sum from i = 1 to n R_ik
g je počet vzorků (10) a Rik je rozpětí pro každý prvek a operátora:
R_ik=lline max(x_ijk) - min(x_ijk) rline
kde xijk zastupuje i-tý vzorek při j-tém měření k-tým operátorem.
Hodnota EV vyšla pro měření bez přípravku ~ 7.186 cdot 10^-3 a 2.560 cdot 10^-5 . Reprodukovatelnost měření AV se vypočte velmi podobně jako EV s tím rozdílem, že nás tentokrát zajímají aritmetické rozdíly mezi vzorky, nikoliv rozpětí v naměřených hodnotách. AV se vypočte pomocí tohoto vztahu:
AV=sqrt{(K_2 cdot R_k)^2 - {(EV)^2} over {g cdot m}}
kde K2 je faktor, který je funkcí počtu vzorků g a operátorů n (v našem případě K2=0.5231). m je počet operátorů (3) a Rk je rozpětí mezi operátory:
R_k=max(x_k')-min(x_k')
xk' je aritmetický průměr každého operátora:
x_k'=1 over g cdot sum from i = 1 to g x_ik
kde xik je aritmetický průměr pro každý vzorek a operátora z m opakování:
x_ik=1 over m cdot sum from j=1 to m x_ijk
AV vyšla v našem měření ~ 5.814 cdot 10^-2 pro měření bez přípravku resp. 3.455 cdot 10^-5 pro měření s přípravkem. Pro rozhodnutí zda-li je celý systém přijatelný však potřebuje vypočítat procentní hodnotu GRR (Gauge Repeatability and Reproducibility). To vypočteme využitím tohoto vztahu:
GRR["%"]=left( GRR over TV right) cdot 100~~~~~GRR=sqrt(EV^2+AV^2)
TV je celková variabilita (Total Variation):
TV=sqrt(EV^2+AV^2+PV^2)
PV je variabilita mezi vzorky (Part Variation). Vše ostatní jsou již známé hodnoty. PV vypočteme podle vztahu:
PV=K_3 cdot Ri
K3 je faktor, který je funkcí počtu vzorků g. V našem případě je K3=0.3146. Ri je rozpětí aritmetických průměrů pro každý měřený rezistor. Procentní hodnota GRR vyšla více než 99% pro měření bez přípravku. To signalizuje, že je systém nepřijatelný a veškeré úsilí se musí vynaložit na jeho zlepšení. Nutno dodat, že veškeré úsilí znamená v tomto případě pokárat prvního pracovníka, který nedbal na doporučený postup měření rezistorů, což způsobilo, že oproti ostatním pracovníkům naměřil hodnoty s podivuhodně velkou nepřesností. Naopak při měření s přípravkem vyšlo GRR rovno ~0.554%, což je velmi malá hodnota a říká, že systém se považuje za přijatelný.
Nejistota typu A je výsledkem statistické analýzy s tím, že musíme započítat korekční koeficient k=1.2, protože počítáme jen s devíti prvky místo s desíti:
u_A=sqrt {1 over {n(n-1)} sum from i=1 to n {(x_i-x')^2}}
Nejistota B je o něco složitější, protože musíme uvažovat jednak vliv měřicího přístroje a jendak vliv obsluhy. Meřicí přístroj má katalogově danou přesnost 0.1%+3dgt. Dílčí nejistota se spočte jako největší odchylka (daná touto přesností) podělená koeficientem určujícím předpokládané rozdělení. Tento koeficient je u počítání vlivu přístroje roven odmocnině ze tří, což je rovnoměrné rozdělení. Naopak u vlivu obsluhy uvažuji normální rozdělení, tedy koeficient 2. Zároveň u vlivu obsluhy uvažuji chybu obsluhy 0.01%. Vypočtené hodnoty viz tabulkový editor.
# Závěr
Ačkoliv vyšlo GRR při měření bez přípravku katastrofálně, tak si dovolím učinit závěr, že celé měření bylo znehodnoceno prvním měřením, kdy měl pracovník vlastní hlavu a nedbal správných doporučení na měření odporů. Proto změřil všechny odpory špatně a celé měření se tím ovlivnilo. Obecně ale lze říci, že (zanedbáme-li výstřelky prvního pracanta) měření se správným přípravkem je mnohem přesnější, snadno opakovatelné i reprodukovatelné. To lze vypozorovat již letmým pohledem na naměřené hodnoty.
Co se týče nejistot, tak nejistota typu A vychází pro měření bez přípravku 2.503 cdot 10^-2 a pro měření s přípravkem 2.828 cdot 10^-5 což je rozdíl tří řádů. To jen potvrzuje moje předchozí tvrzení, že s přípravkem je dle očekávání měření přesnější. Možná zajímavější je rozšířená nejistota, do které se započítává koeficient rozšíření k=2, kdy se skutečná hodnota nachází v daném intervalu s pravděpodobností 95 % (podle zadání). Ta vyšla pro měření bez přípravku 0.0511 resp. 0.0104 pro měření s přípravkem. To je zhruba pětinásobné zlepšení.